## Лист1
Приложение к №1
Перечень закупаемых товаров и техническая спецификация по закупу медицинских изделий и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Eд.изм. | Количество | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге
1 | Термостат для хранения тромбоцитов с термомиксером | Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020, приложению 27 «Минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения, оказывающих трансфузиологическую помощь»Кабинет крови должен быть оснащен устройством для хранения тромбоцитов Требования к характеристикам изделия: Предназначен для поддержания и контроля в рабочей камере температуры, необходимой для хранения тромбоцитов. которое обеспечивает: Равномерное распределение температуры во всем объеме рабочей камеры обеспечивается работой высокоточной системы поддержания температуры. Подсветка камеры позволяет осуществлять визуальный контроль за работой миксера, размещенного внутри термостата. * Термоизолированная дверь с атермальным остеклением защищает внутреннее пространство термостата от воздействия внешних температур.Влагозащищенная розетка с заземляющими контактами внутри камеры аппаратапозволяет удобно и безопасно подключить к электросети размещенный там миксер.Сливное отверстие на дне рабочей камеры делает проведение регулярной уборки быстрым и удобным.По желанию , термостат может быть оборудован терморегулятором с возможностью подключения к персональному компьютеру с формированием отчета в формате PDF.Аппарате должен быть большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой для удобного контроля за текущим состоянием.Звуковая индикация, имеющая регулировку уровня громкости, своевременно информирует пользователя о нарушениях температурного режима и о продолжительном открытии двери термостата. * Низкий уровень энергопотребления обеспечивающий экономичную эксплуатацию.Нетоксичный, экологически безопасный хладагент R134a (тетрафторэтан) не оказывает разрушающего воздействия на озоновый слой атмосферы. . | штук | 1 | 800000 | 800000
2 | Полуавтоматический иммуногематологический анализатором колоночной агглютинации ( ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) | Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020, приложению 27 «Минимальный стандарт оснащения организаций здравоохранения, оказывающих трансфузиологическую помощь»Кабинет крови должен быть оснащен устройством полуавтоматический иммунногематологический анализатором колоночной агглютинации ( ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) Предназначена для проведения широкого перечня иммуногематологических исследований с использованием надежной технологии колоночной агглютинации на стеклянных микросферах. Интеграция инкубатора и центрифуги позволяет существенно оптимизировать процесс исследований, сократить количество необходимых действий, а также использовать минимум пространства в лабораториях. Звуковые и визуальные сигналы индикатора процесса и ошибок делают работу со станцией интуитивно понятной. Система может использоваться в небольших иммуногематологических лабораториях, а также в качестве дополнения к автоматической системе для проведения редких типов анализов.Центрифуга 2 фазы, полный цикл 5 минут, вместимость – 12 кассет Инкубатор 2 отделения, вместимостью 10 кассет каждое, 2 таймера для разных периодов инкубации, Способ управления: ПолуавтоматическийОбъем проб: 10, 40, 50Количество поз. Реагентов: 48Количество поз. Образцов: 12 Единовременная загрузка: 12 Вес (кг): 10.89. | штук | 1 | 1000000 | 1000000
3 | Авторефрежератор для транспортировки крови | Поддержание нужного микроклимата в сумке. Влияние температуры существенно изменяет состав крови и ее компонентов, что снижает качество образцов и приводит к неточным результатам анализов. Сохранность материала. При соблюдении требований к транспортировке в максимальном покое специальная конструкция термосумки позволяет исключить механическую травматизацию биоматериала вследствие незначительных ударов. Аккуратная организация перевозки разноплановых образцов. Внутри должен поддерживаться особый температурный режим для разных материалов. Эритроцитсодержащие образцы, тромбоцитный концентрат, замороженная плазма – все эти компоненты крови транспортируются в соответствии с разными требованиями.Для контроля над температурным режимом в течение доставки биоматериала должен быть оснащен: - переходником для подключения в автомашину, замочная система в виде пластиковой защелки, ручка для удобной переноски, датчик температуры с дисплеем который показывает: - нужный микроклимат в сумке. Влияние температуры существенно изменяет состав крови и ее компонентов, что снижает качество образцов и приводит к неточным результатам анализов. Характеристики и описание• Основныеo Тип: Термобоксo Объем:10 лo Особенности: Герметическая подкладка, влагазащита o Внешние размеры:405х310х308 мм o Внутренние размеры: 300х215х237 мм o Переходник для подключения на автомашину во время транспортировки o Датчик температуры с дисплее | штук | 1 | 550000 | 550000
4 | Моразильник медицинский | Морозильник для хранения плазмы F 401 компании B Medical Systems предлагает заданную температуру до -41°C. Имея чистый объем 384 л и емкость для хранения 345 плазменных пакетов (350 мл), это идеальное решение для защиты вашей свежей замороженной плазмы с помощью передовой технологии охлаждения, разработанной в результате 40-летнего опыта в области медицинского охлаждения. Классифицированный как медицинский прибор Класса IIa и аккредитованный в соответствии со стандартами AABB, плазменный морозильник F 401 компании B Medical Systems построен из высококачественной нержавеющей стали с антибактериальным покрытием для лучшей долговечности и легкого гигиенического контроля. Он обеспечивает надежность, эффективность и безопасность при больших запасах Многофункциональная электроника для максимальной надежности-7" цветной сенсорный дисплей на уровне глаз -Механизм блокировки защищен кардридером и паролем -Аудиовизуальная сигнализация с дистанционной передачей в случае непредвиденных температурных экскурсий и перебоев в электроснабжении -Резервное питание от аккумулятора в течение мин. 48 часов -Совместимость с °B Подключенное универсальное программное обеспечение для удаленного мониторинга, записи и долгосрочного архивирования данных -USB-порт для удобного экспорта данных -Управление всеми настройками Оптимизированная конструкция для энергоэффективности -Интеллектуальная технология оттаивания для оптимизированных циклов оттаивания на основе дверных проемов -дверной прокладочный нагреватель -Обеспечивает существенную экономию с точки зрения углеродного следа и затрат на протяжении всего срока службы Улучшенная защита от замерзания для обеспечения безопасности образцов -Высокопроизводительный испаритель, предотвращающий образование льда -Автоматическое размораживание горячим газом -Изолированные внутренние двери выступают в качестве двойного барьера на пути потери холода при открывании двери | штук | 1 | 540000 | 540000
На общую сумму: | [5 empty] | 2890000
Место поставки товара: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УОЗ г.Алматы, г.Алматы ул.Гончарная 21 а
Срок и условия поставки товара: с момента подписания Договора до 31 декабря 2024 года. Товар должен быть поставлен в течение 5 календарных дней с даты получения Поставщиком письменной заявки Заказчика. Заявка оформляется Заказчиком и направляется по электронной почте в течение 2024 года по мере необходимости товара и содержит объем товара, требуемого к поставке. Поставка должна осуществляться в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020 г.Алматы, ул.Дегдар, 45 склад Заказчика.
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа. Поставщик гарантирует, что: 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. Транспортивка должна осуществляться с соблюдением температурного режима (при необходимости). 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий и лекарственных средств на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).